| REVİZYON TAKİP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revizyon No | Revizyon Tarihi | Revizyon Açıklama |

| HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN |
| --- | --- |
| KALİTE SORUMLUSU | ENSTİTÜ MÜDÜRÜ |

# 1. AMAÇ

Bu rehberin amacı; patoloji laboratuvarına kabul edilen blok ve lam numunelerinin kabulünden başlayarak histoteknik işlemler, boyama süreçleri, ileri patoloji testleri İHK (PD-L1, ALK FISH), raporlama, arşivleme, kimyasal ve atık yönetimi süreçlerinde kalite, izlenebilirlik ve standardizasyonun sağlanmasıdır.

# 2. KAPSAM

Bu rehber aşağıdaki süreçleri kapsar:

- Numune kabul ve red

- Blok ve lam işlemleri

- Doku gömme (Embedding)

- Mikrotomi (Kesit alma)

- Manuel H&E boyama

- Otomatik İmmünohistokimya ( PD-L1 )

- Otomatik FISH çalışmaları (ALK )

- Kalite kontrol uygulamaları

- Raporlama

- Arşivleme

- Kimyasal yönetimi

- Tıbbi ve kimyasal atık yönetimi

- İş sağlığı ve güvenliği

# 3. LABORATUVAR BOYAMA PRENSİBİ

Rutin H&E boyaması manuel olarak yapılmaktadır.

İleri boyama ve moleküler patoloji testleri (İHK, PD-L1 ve ALK FISH) tam otomatik sistemler kullanılarak standardize şekilde gerçekleştirilmektedir.

4. TANIMLAR

| Müşteri: | Numune gönderen kurum/hekim |
| --- | --- |
| FFPE: | Formalin fikse parafin blok |
| İHK: | İmmünohistokimya |
| FISH: | Floresan in situ hibridizasyon |

# 5. NUMUNE KABUL VE RED KRİTERLERİ

## 5.1 Kabul Edilen Numuneler

- FFPE parafin blok

- 4–5 µm boyasız kesitli lam

- Referans H&E lam (varsa)

## 5.2 Kabul Şartları

Numune kabul sürecinde numune etiketi, test istem formu ve kayıt bilgileri karşılaştırılarak kimlik doğrulaması yapılır ve materyal uygunluğu değerlendirilir.

## - Etiket doğruluğu

## - Numune bütünlüğü

## - Yeterli doku miktarı

## - Test talep formu uygunluğu

## - Müşteri (gönderen merkez) bilgileri eksiksizliği

## - Numune etiketi, test istem formu kayıt bilgilerinin karşılaştırılması ile kimlik doğrulaması

## - Blok ve/veya lam sayısının test istem formu ile karşılaştırılarak kontrol

## - Numune karışması riskine karşı çift kontrol uygulaması

## 5.3 Red Kriterleri

- Etiketsiz numune

- Kırık lam / hasarlı blok

- Yetersiz doku

- Uygunsuz taşıma

- Kontaminasyon şüphesi

- Test istem formu ile numune arasında bilgi uyumsuzluğu

6. SÜREÇ AKIŞI

Tüm süreçler izlenebilir şekilde yürütülür.

7.1 Numune Kabul

⬇

7.2 Etiketleme / Barkodlama

⬇

7.3 Blok / Lam Kontrol

⬇

7.4 Doku Gömme (Embedding)

⬇

7.5 Kesit Alma (4–5 µm)

⬇

7.6 Boyama (manuel H&E (istenirse) veya otomatik İHK/FISH)

⬇

7.7 Kalite Kontrol Lamlarının Değerlendirilmesi

⬇

7.8 Mikroskobik Değerlendirme

⬇

7.9 Raporlama

⬇

7.10 Arşivleme

# 7. ANALİTİK İŞLEMLER

## 7.1 MANUEL H&E BOYAMA (TEK MANUEL İŞLEM)

## Kullanılan Reaktifler

- Distile su

- Ksilen (deparafinizasyon)

- Etanol (%70, %80, %96, %100)

- Hematoksilen solüsyonu

- Distile su

- Eozin solüsyonu

- Bluing reaktifi / musluk suyu

- Dehidrasyon alkol serileri (%100, %96, %80, %70)

- Mounting medium (kapama medyumu)

- Lamel (coverslip)

### İşlem Basamakları

- Kesitler etüvde ön kurutma/ısıtma işlemine alınır

- Deparafinizasyon ksilen serileri ile gerçekleştirilir

- Rehidrasyon (azalan alkol serileri)

- Hematoksilen boyama

- Yıkama ve bluing

- Eozin boyama

- Yıkama ve bluing

- Dehidrasyon (artan alkol serileri)

- Ksilen

- Kapama (mounting)

## Kritik Kontrol Noktaları

- Kesit kalınlığı (4–5 µm)

- Boyama süresi standardizasyonu

- Boyama yoğunluğu kontrolü

- Referans kontrol lam karşılaştırması

## 8.2 OTOMATİK İMMÜNOHİSTOKİMYA (İHK)

### Reaktifler

- Antijen retrieval buffer (High pH / Low pH)

- Primer antikorlar (teste özgü)

- Detection sistemi (HRP bazlı)

- Secondary antikor / link reaktifi

- DAB kromojen

- Wash buffer (DS1 / DS2 veya sistem uyumlu yıkama tamponu)

- Hematoksilen karşı boyama

- Negatif kontrol reaktifi

- Pozitif kontrol dokusu

## İşlem Basamakları

- Kesitler etüvde ön kurutma/ısıtma işlemine alınır

- Antijen retrieval

- Primer antikor inkübasyonu

- Detection sistemi uygulanması

- DAB kromojen gelişimi

- Hematoksilen karşı boyama

- Yıkama (Saf su ile)

- Alkol serileri (%70,%96,%100)

- Ksilen veya Muadili

- Ksilen veya Muadili

- Kapama (mounting)

## Kritik Kontrol Noktaları

- Antikor lot ve SKT kontrolü

- Retrieval protokol doğruluğu

- Boyama yoğunluğu standardizasyonu

- Pozitif ve negatif kontrol lam değerlendirmesi

## 8.3 PD-L1 (OTOMATİK)

## Kullanılan Reaktifler

- PD-L1 primer antikor: Biocare Medical, klon CAL10 (mouse monoklonal IgG1) — LDT statüsünde

- Antijen retrieval buffer (High pH / Low pH)

- Detection sistemi (HRP bazlı)

- DAB kromojen

- Wash buffer (sistem uyumlu)

- Hematoksilen karşı boyama

- Negatif kontrol reaktifi

- Pozitif kontrol dokusu

## İşlem Basamakları

- Otomatik deparafinizasyon

- Antijen retrieval

- Primer antikor inkübasyonu

- Detection sistemi uygulanması

- DAB kromojen gelişimi

- Hematoksilen karşı boyama

- Yıkama

- Alkol serileri (%70,%96,%100)

- Ksilen veya Muadili

- Ksilen veya Muadili

- Kapama (mounting)

### Değerlendirme

- TPS  (Tumor Proportion Score)

- CPS  (Combined Positive Score)

### Kritik Noktalar

- Viable tümör hücreleri değerlendirilir

- Nekrotik alanlar skorlamaya dahil edilmez

- Her çalışma serisi kontrol lamları ile doğrulanır

- PD-L1 değerlendirmesi validasyonlu skor sistemi (TPS, CPS) ve üretici firma talimatlarına (IFU) uygun şekilde yapılır. CAL10 klonu LDT statüsünde olduğundan, rutin kullanım öncesi companion diagnostic IVD klonu (22C3 veya SP263) ile en az 20 olguda concordance çalışması tamamlanmış olmalıdır (concordance ≥%90 hedefi). Validasyon detayları için ATH.SOP.10 PD-L1 IHC SOP, ATH.FR.31 Metot Validasyon/Verifikasyon Formu ve ATH.PR.15 Metot Validasyon/Verifikasyon Prosedürüne bakınız.

## 8.4 ALK FISH (OTOMATİK)

## ALK FISH analizi BioCare Medical ALK Break Apart FISH Probe (2p23.2 lokus, Orange/Green sinyal renkleri) ile Biocare ONCORE Pro otomatik FISH platformunda gerçekleştirilir. IVD-CE işaretli ticari kit olduğu için verifikasyon kapsamındadır. Test ASCO/IASLC 2013 ALK Testing Guideline ve güncel uluslararası önerilere uygun olarak uygulanır.

### Reaktifler

### ALK Break Apart Probe

### Hibritizasyon buffer

### Pretreatment solüsyonu

### Proteaz enzimi

### Post-hibridizasyon yıkama tamponları (SSC buffer)

### DAPI karşı boyama (counterstain)

### Coverslip mounting medium

## İŞLEM BASAMAKLARI

- Deparafinizasyon

- Pretreatment

- Enzimatik sindirim (proteaz)

- Prob hibritizasyonu

- Post-hibridizasyon yıkama

- DAPI karşı boyama

- TBS tamponu lamları Durulama

- Yıkama (Saf Su)

- Havada Kurutma (Karanlık ortamda 15 Dakika)

- Kapama (mounting)

- +4 karanlık ortamda muhafaza

- Mikroskobik değerlendirme

### Değerlendirme

- Split sinyal analizi

- Pozitif hücre oranı (%)

- En az 50–100 tümör hücresi değerlendirilir.

- Pozitif / Negatif yorum

- Cut-off değerleri:

- - ALK rearrangement (split sinyal + izole 3' kırmızı sinyal) ≥%15 → Pozitif

- - %10–14 → Sınırda (tekrar sayım + ALK IHC korelasyonu önerilir)

- - <%10 → Negatif

- Atipik sinyal paternleri:

- - Tek 3' (kırmızı) sinyal: ALK rearrangement varlığını destekler ve POZİTİF olarak değerlendirilir

- - Tek 5' (yeşil) sinyal: 'Bilinmeyen anlamlılık' paterni — raporda not olarak belirtilir, tek başına pozitiflik kanıtı sayılmaz

- - Karmaşık (complex) paternler ve polysomy: Kıdemli patolog değerlendirmesi alınır

- Sayım metodolojisi:

- - Her olguda iki bağımsız değerlendirici sayım yapar

- - Uyumsuzluk durumunda (cut-off etrafında ≥%5 fark) üçüncü değerlendirici (kıdemli patolog) devreye alınır

- - Uzlaşı sağlanamazsa moleküler tümör konseyinde tartışılır

- Dekalsifikasyon kontrendikasyonu:

- HCl bazlı dekalsifikasyon ile işlem görmüş dokular FISH analizi için KONTRENDİKEDİR. Yalnızca EDTA bazlı dekalsifikasyon yöntemi ile işlem görmüş dokular kabul edilir; dekalsifikasyon yöntemi istek formunda belirtilmelidir.

- 8.5 HER2 (C-ErbB2) İmmünohistokimya (Otomatik)

- HER2 IHC değerlendirmesi ASCO/CAP 2018 ve 2023 güncel kılavuzlarına uygun olarak yürütülür. Boyama Biocare ONCORE Pro otomatik IHC sisteminde gerçekleştirilir.

- Skorlama:

- - Skor 0 / 1+ → Negatif

- - Skor 2+ (eşik/şüpheli) → Otomatik refleks ISH (FISH/CISH) testi uygulanır

- - Skor 3+ → Pozitif

- Meme karsinomu için ASCO/CAP 2018 dual-probe ISH algoritması (Grup 1–5) kullanılır. Gastrik karsinomda inkomplet (basolateral/lateral) membranöz boyanma da pozitif kabul edilir.

- HER2-low kategorisi (skor 1+ veya skor 2+/ISH-negatif): Trastuzumab deruxtecan endikasyonu açısından raporda ayrıca belirtilir. 1+ ve 0 ayrımına özel dikkat gösterilir; 1+ skor için tümör hücrelerinin >%10'unda zayıf kısmi membranöz boyanma kriteri kullanılır.

- Detaylı kalite kontrol kriterleri için ATH.PR.23 madde 6.2.4 HER2 IHC bölümüne bakınız.

- 8.6 NGS Solid Tümör Paneli (Bilgilendirme)

- Laboratuvarda solid tümör hedefli somatik mutasyon paneli (NGS) Illumina NextSeq 2000 platformunda çalışılmaktadır (panel kapsamı: ALK, MET, ATM, ESR1, KRAS, NRAS, RET, BRAF). Wet-lab + dry-lab ayrı validasyon, run-level QC (Q30 ≥%80, on-target ≥%80, coverage ≥500x), variant-level QC (VAF ≥%5, depth ≥250x) ve AMP/ASCO/CAP 2017 Tier I–IV varyant raporlaması uygulanır.

- NGS testi için detaylı kalite kontrol ve raporlama kriterleri ATH.PR.23 madde 6.2.6 (NGS) ve 6.2.7 (Variant Tier Raporlaması) bölümlerinde tanımlanmıştır.

# 9. YETERSİZ NUMUNE POLİTİKASI

- Analiz için yetersiz materyal durumunda test “Yetersiz Materyal” ibaresi ile raporlanır.

- Gerekirse yeniden numune talep edilir.

- Klinik bilgi ile birlikte değerlendirme yapılır.

# 10. TEKRAR TEST KRİTERLERİ

Test aşağıdaki durumlarda tekrar edilir:

- Kontrol lam başarısızlığı

- Zayıf boyama

- Artefakt varlığı

- FISH sinyal yetersizliği

# 11. KRİTİK KONTROL NOKTALARI (CCP)

| Süreç Aşaması | Kritik Kontrol Noktası | Kontrol Kriteri / Hedef | Sapma Durumunda |
| --- | --- | --- | --- |
| Numune Kabul | Kimlik doğrulama | Etiket-test istem formu- uyumu | Numune red — DÖF açılır |
| Preanalitik | Fiksasyon süresi | 6–72 saat NBF (biyopsi 6–24h, rezeksiyon 24–72h) | Numune kabul edilir, raporda not |
| Preanalitik | Dekalsifikasyon yöntemi | EDTA bazlı (FISH için zorunlu); HCl FISH için kontrendike | FISH testi yapılmaz, klinisyene bildirilir |
| Kesit | Kalınlık | 4–5 µm (IHK/FISH için) | Yeniden kesit |
| Manuel H&E | Boyama yoğunluğu | Referans kontrol lam ile karşılaştırma (Gerekirse) | Reaktif/protokol kontrolü, tekrar boyama |
| İHK (genel) | Pozitif kontrol | Beklenen membranöz/sitoplazmik boyanma | Run geçersiz, tekrar boyama, DÖF |
| İHK (genel) | Negatif kontrol | Non-spesifik boyanma yok | Run geçersiz, tekrar boyama, DÖF |
| PD-L1 (CAL10) | Tonsil/plasenta dual-control | NordiQC önerilen patern | Tekrar boyama |
| PD-L1 (CAL10) | Detection sistemi | Mouse HRP (CAL10 mouse monoklonal) | Yanlış detection kullanımı: run geçersiz |
| PD-L1 değerlendirme | Minimum tümör hücresi | ≥100 canlı tümör hücresi | Yetersiz materyal raporu, ek kesit |
| HER2 IHC | Skor 2+ olgular | Otomatik refleks ISH | ISH yapılmazsa rapor eksik |
| HER2 IHC | Pozitif kontrol | Skor 3+ meme karsinom dokusu | Run geçersiz |
| ALK FISH | Probe lot, SKT | Lot kontrol kayıtlı, SKT geçerli | Lot doğrulama yapılır, eski lot kullanılmaz |
| ALK FISH | Hücre sayımı | ≥50 (en az 100 hedeflenir), 2 bağımsız değerlendirici | Tekrar sayım, 3. değerlendirici |
| ALK FISH | Sınırda olgular (%10–14) | Tekrar sayım + ALK IHC korelasyonu | Doğrulama yapılır, raporda not |
| FISH cihaz | UV lamba saati | ≤200 saat (üretici önerisi) | Lamba değişimi planlanır |
| FISH cihaz | Hibridizasyon fırını sıcaklık | Set sıcaklık ±2°C | Run geçersiz, kalibrasyon |
| NGS | Run-level QC | Q30 ≥%80, on-target ≥%80, coverage ≥500x | Run reddedilir veya re-sequencing |
| NGS | Variant-level QC | VAF ≥%5, depth ≥250x, QUAL ≥30 | Düşük güven olarak işaretlenir veya ortogonal doğrulama |
| Raporlama | PD-L1 LDT uyarısı | Raporda LDT bilgisi yer almalı | Klinisyene bildirilir, rapor düzeltilir |
| Raporlama | Uzman onayı | Patolog imza/onay | Rapor onaysız çıkmaz |

| Süreç | Risk | Kontrol |
| --- | --- | --- |
| Numune kabul | Karışma | Barkod & çift kontrol |
| Mikrotomi | Kalınlık farkı | Standart kesit |
| Boyama | Reaktif problemi | Lot takibi |
| PDL-1 | Skor hatası | Uzman onayı |
| FISH | Sinyal hatası | Kontrol lam |

# 12. KALİTE KONTROL

- Her seri pozitif/negatif kontrol içerir

- Cat değişiminde verifikasyon yapılır

- Cihaz bakım kayıtları tutulur

- İç kalite kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve gerektiğinde geriye dönük izlenebilirlik sağlanır.

- Laboratuvar uygun dış kalite değerlendirme programlarına katılır ve sonuçlar düzenli olarak analiz edilir.

Her boyama serisi kalite kontrol lamı ile doğrulanır.

Kalite kontrol süreçleri ATH.PR.23 Kalite Kontrol Programları Prosedürüne göre yürütülür. İç kalite kontrol ATH.FR.90 İç Kalite Formu ile, validasyon/verifikasyon ise ATH.FR.31 Metot Validasyon/Verifikasyon Formu ile kayıt altına alınır.

Test bazında dış kalite (EQA) program eşleştirmeleri (özet):

- PD-L1 IHC (CAL10 — LDT): NordiQC PD-L1 Module / UK NEQAS ICC PD-L1 + akredite referans laboratuvar karşılaştırma (≥2 run/yıl)

- HER2 IHC: NordiQC HER2 / UK NEQAS ICC HER2 (≥2 run/yıl)

- HER2 ISH: NordiQC HER2 ISH / CAP HER2 Survey (≥2 run/yıl)

- ALK FISH: UK NEQAS Molecular Pathology / GenQA / CAP CYFL (≥2 run/yıl)

- EGFR/BRAF dPCR: EMQN / GenQA (≥1–2 run/yıl)

- NGS Solid Tümör: EMQN Solid Tumour / GenQA NGS (≥1–2 run/yıl)

Kalite göstergesi hedefleri (özet — ayrıntılar için ATH.PR.23 madde 6.5):

- TAT uyumu ≥%90; numune red oranı ≤%2; tekrar test oranı ≤%5

- EQA başarı oranı ≥%90; iç KK uygunsuzluk oranı ≤%5

- Inter-observer agreement (PD-L1, HER2, ALK FISH için) Cohen's κ ≥0.80 (yıllık)

- Kritik değer/sonuç bildirim süresi ≤30 dakika

- Amended report oranı ≤%1

Sapma durumunda ATH.PR.08 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Prosedürüne göre DÖF başlatılır.

# 13. CİHAZ ARIZASI VE RİSK YÖNETİMİ

- Cihaz arızasında test durdurulur

- Teknik servis kaydı açılır

- Numune uygun koşullarda bekletilir

- Gerekli durumlarda müşteri bilgilendirilir

# 14. PERSONEL YETKİNLİĞİ

- Boyama işlemleri eğitimli personel tarafından yapılır

- Skorlama sadece patoloji uzmanı tarafından gerçekleştirilir

- Yetkinlik kayıtları kalite sisteminde tutulur

# 15. RAPORLAMA

Rapor içeriği:

- Test adı

- Numune tipi

- Kullanılan yöntem

- Bulgular

- TPS/CPS veya Split oranı

- Sonuç yorumu

- Uzman onayı

### Kritik Sonuç Bildirimi

Klinik açıdan önemli sonuçlar ilgili hekime öncelikli olarak bildirilir.

PD-L1 (CAL10) raporlarında LDT uyarısı:

'Bu test laboratuvar tarafından geliştirilmiş (LDT) bir testtir; companion diagnostic IVD klonlarla (22C3, 28-8, SP142, SP263) doğrudan eşdeğer değildir. Tedavi kararı klinik bağlam ile birlikte ve gerektiğinde IVD onaylı testle doğrulanarak verilmelidir.'

Raporlama bütünlüğü:

- Rapor onayı patolog tarafından elektronik veya ıslak imza ile yapılır

- Onay tarih/saat bilgisi LIMS üzerinden kayıt altına alınır

- Revize rapor (amended report) durumunda eski versiyon arşivde tutulur, klinisyen bilgilendirilir

- Raporun tedavi kararı için multidisipliner tümör konseyinde değerlendirilmesi önerilir

16. ARŞİVLEME

Patoloji laboratuvarı arşiv sistemi izlenebilirlik ve dokümantasyon sürekliliği esasına dayanır. Arşivleme aşağıdaki kategorilere göre yürütülür:

16.1 FFPE Blok Arşivi

- Tüm FFPE bloklar 18–25°C oda sıcaklığında, kuru, ışıktan korunmuş arşiv dolaplarında saklanır.

- Saklama süresi Kurumlar arasında yapılan anlaşma süresince arşivlenir. Çalışması tamamlanan materyaller kuruma iade edilir..

16.2 Boyalı/Boyasız Lam Arşivi

- - Saklama süresi Kurumlar arasında yapılan anlaşma süresince arşivlenir. Çalıması tamamlanan materyaller kuruma iade edilir.

- Floresan boyalı lamlar (ALK FISH) -20°C'de karanlıkta saklanır. (1-2 ay)(sinyal kaybı olabileceği için fotodokümantasyon önerilir).

16.3 Rapor Arşivi

- Tüm raporlar elektronik ve/veya basılı olarak süresiz arşivlenir.

- Onaylanmış raporların çıktıarı alınarak fiziksel olarak arşivlenir. Revize raporların eski versiyonları izlenebilir şekilde tutulur.

16.4 Kalite Kontrol Kayıtları

- İç kalite kontrol formları (ATH.FR.90), validasyon/verifikasyon dosyaları (ATH.FR.31), EQA katılım sonuçları, lot doğrulama kayıtları en az 5 yıl arşivlenir.

- Cihaz çalışma logları, bakım/kalibrasyon kayıtları en az 5 yıl saklanır.

| Materyal: | Süre |
| --- | --- |
| FFPE blok: | FPE blok ve boyalı lamların saklama süreleri müşteri kurum ile yapılan hizmet anlaşması doğrultusunda belirlenir ve kurum kalite sisteminde tanımlanan minimum saklama sürelerine uygun şekilde yönetilir. |
| Boyalı lam: | FPE blok ve boyalı lamların saklama süreleri müşteri kurum ile yapılan hizmet anlaşması doğrultusunda belirlenir ve kurum kalite sisteminde tanımlanan minimum saklama sürelerine uygun şekilde yönetilir. |
| Dijital rapor: | Süresiz |
| FISH görüntüleri: | Dijital arşiv |

17. KİMYASAL YÖNETİMİ

- SDS formları erişilebilir olmalıdır

- LOT / SKT takibi yapılır

- Kimyasal etiketleme uygulanır

- Çeker ocak kullanılır

18. TIBBİ VE KİMYASAL ATIK YÖNETİMİ

### Kimyasal Atık

- Ksilen

- Alkol

- DAB atıkları

### Tıbbi Atık

- Kullanılmış lamlar

- Artık Parafin Blok kalıntıları

- Kontamine sarf malzemeler

# 19. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

- Eldiven, gözlük,yüz siperi önlük kullanımı

- Göz duşu / vücut duşu

- Uygun havalandırma sistemi

# 20. ORGANİZASYON VE SORUMLULUK MATRİSİ

| Süreç | Sorumlu |
| --- | --- |
| Numune kabul: | Laboratuvar personeli |
| Mikrotomi: | Histoteknik personel |
| H&E boyama: | Histoloji personeli |
| Otomatik İHK / FISH: | Yetkili laboratuvar personeli |
| Değerlendirme: | Patoloji uzmanı |
| Teknik onay: | Laboratuvar sorumlusu |
| Arşivleme: | Laboratuvar personeli |

# Patoloji laboratuvarındaki rol-sorumluluk dağılımı aşağıdaki matriste özetlenmiştir. Her görev için sorumlu (S), yetkili (Y) ve bilgi sahibi (B) tanımlamaları kullanılmıştır.

| Görev / Süreç | Mesul Müdür | Lab. Uzmanı | Sorumlu Patolog | Kalite Sorumlusu | Laboratuvar uzmanı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numune kabul ve red | B | Y | B | B | S |
| Doku gömme, kesit alma | B | B | — | B | S |
| Manuel H&E boyama | B | B | — | B | S |
| Otomatik İHK / PD-L1 boyama | B | Y | B | B | S |
| Otomatik ALK FISH boyama | B | Y | B | B | S |
| Mikroskobik değerlendirme | B | Y | S | B | — |
| Skorlama (TPS/CPS, HER2, ALK) | B | Y | S | B | — |
| Rapor onaylama | B | Y | S | B | — |
| Kritik sonuç bildirimi | B | B | S | B | — |
| İç kalite kontrol uygulaması | B | Y | B | S | S |
| EQA katılımı ve değerlendirme | B | S | B | Y | B |
| Validasyon/verifikasyon | Y | S | B | Y | B |
| Lot değişim doğrulama | B | Y | B | S | S |
| Cihaz bakım/kalibrasyon | B | Y | B | S | S |
| DÖF başlatma ve takip | Y | Y | B | S | B |
| Risk değerlendirme | Y | Y | B | S | B |
| İç tetkik | Y | B | B | S | B |
| Yönetim gözden geçirme | S | Y | Y | Y | B |
| Dokümantasyon ve arşivleme | B | Y | B | S | S |
| Personel eğitim ve yetkinlik | S | Y | B | Y | B |
| Müşteri (klinisyen) iletişim | Y | S | S | B | — |

S: Sorumlu  |  Y: Yetkili  |  B: Bilgi sahibi  |  —: Görev kapsamı dışında

# 21. REFERANSLAR

- TS EN ISO 15189 – Tıbbi Laboratuvarlar – Kalite ve Yeterlilik için Şartlar

- Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

- Kimyasalların Güvenli Kullanımı ve SDS (Safety Data Sheet) dokümanları

- Üretici firma cihaz kullanım kılavuzları (Otomatik İHK ve FISH sistemleri)

- Antikor ve kit üretici talimatları (IFU – Instructions for Use)

- CAP (College of American Pathologists) Patoloji ve İmmünohistokimya önerileri

- WHO (World Health Organization) patoloji sınıflamaları ve ilgili rehberler

- Klinik uygulama rehberleri (PD-L1 ve ALK testlerine ilişkin güncel kılavuzlar)

- Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Prosedürleri (ATH.PR.23 Kalite Kontrol Programları Prosedürü, ATH.PR.15 Metot Validasyon/Verifikasyon ve Ölçüm Belirsizliği Prosedürü, ATH.PR.08 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Prosedürü)

- İlgili Standart Operasyon Prosedürleri: ATH.SOP.09 ALK FISH Otomatik (Cihaz) Boyama SOP, ATH.SOP.10 PD-L1 IHC Otomatik Cihazla Boyama SOP

- İlgili Formlar: ATH.FR.31 Metot Validasyon/Verifikasyon Formu, ATH.FR.90 İç Kalite Formu, ATH.FR.07 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Formu

- ISO 15189:2022 Tıbbi Laboratuvarlar — Kalite ve Yetkinlik için Şartlar

- ISO 22367:2020 Medical laboratories — Application of risk management to medical laboratories

- ASCO/CAP 2018 HER2 Testing in Breast Cancer Guideline (Wolff et al., 2018)

- ASCO/CAP 2023 HER2 Testing Update — HER2-low kategorisi (trastuzumab deruxtecan endikasyonu)

- ASCO/IASLC 2013 ALK Testing in Non-Small Cell Lung Cancer Guideline + güncel uluslararası öneriler

- AMP/ASCO/CAP 2017 Standards and Guidelines for Interpretation and Reporting of Sequence Variants in Cancer (Li et al., J Mol Diagn 2017)

- IASLC PD-L1 Testing in Non-Small Cell Lung Cancer Recommendations (güncel sürüm)

- CAP All Common, Anatomic Pathology, Molecular Pathology, Cytogenetics/FISH Checklists (güncel sürüm)

- CLSI MM09 Nucleic Acid Sequencing Methods in Diagnostic Laboratory Medicine (NGS)

- CLSI MM26 Quantitative Molecular Methods for Infectious Diseases (qPCR/dPCR)

- CLSI I/LA28-A2 Quality Assurance for Design Control and Implementation of Immunohistochemistry Assays

- NordiQC Modules (PD-L1, HER2, ALK)

- UK NEQAS ICC Modules ve Molecular Pathology Modules

- EMQN External Quality Assessment Programmes

- GenQA Genomic Quality Assessment Programmes

- TÜRKAK P.704 Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü

- Bu rehber; ulusal mevzuat, ISO 15189:2022 standardı, üretici talimatları (IFU), uluslararası patoloji ve moleküler tanı kılavuzları (ASCO/CAP, ASCO/IASLC, AMP/ASCO/CAP, IASLC, CAP, CLSI, NordiQC, UK NEQAS) esas alınarak hazırlanmıştır.